## Foglio1
CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE
LETTI ELETTRICI
Richieste | Da compilare a cura del fornitore
Fornitore
Costruttore
Modello
CND
| SI | NO | NOTE
Caratteristiche costitutive strutturali
· Piano letto a 4 sezioni e 3 snodi con pannelli removibili e cerniere metalliche ad alta resistenza
· Lunghezza letto senza estensione: circa 220 cm
· Lunghezza letto con estensione: circa 235 cm
· Larghezza letto: circa 100 cm (le misure eccedenti saranno valutate durante la prova prodotto)
· Carico di lavoro dinamico in sicurezza > 220 kg
· Spazio libero sotto il basamento del letto, per l’inserimento del solleva pazienti, calcolato dal piano pavimento > 12 cm
· Piano rete con coperture in ABS o similari stampo unico asportabili con paracolpi su tutti gli angoli
· Pannello testiera e pediera in ABS stampo unico asportabile con sistema di sblocco e blocco o, comunque, che risulti saldo in occasione dell’utilizzo di sistemi di trazione ortopedica
· Sponde laterali in ABS con altezza minima non inferiore a circa 40 cm (calcolata dal pianale porta materasso) rispondenti alle norme EN 60601-2-52, a scomparsa (specificare modalità di scomparsa delle sponde abbassate)
· Motori elettrici, sezioni piano rete impenetrabili a liquidi con grado di protezione ≥ IPX4
· Possibilità di estendere agevolmente il letto in lunghezza senza dover spostare o sollevare il materasso e/o il paziente
· Struttura su 4 ruote antistatiche con diametro 150 mm
· 5° ruota direzionale
· Sistema di frenatura centralizzato
· Batteria tampone integrata per consentire, in assenza di alimentazione elettrica, di attivare le movimentazioni del letto
· Predisposizione per kit trazione
Movimentazione
· Altezza variabile elettricamente da circa 40 cm a circa 75 cm
· Funzioni trendelenburg e antitrendelenburg almeno da 0° a ± 14° (± 3°)
· Escursione piano schiena con range almeno da 0° a 60° ± 5°
· Escursione del piano femorale con range almeno da 0° a 20° ± 5°
· Escursione del piano polpaccio con range almeno da 0° a 20° ± 5°
· Comandi elettrici per l’operatore dotati di tasto per l’inibizione delle funzioni eseguibili dal paziente, con indicatori visivi delle funzioni disabilitate, per regolare movimenti di: trendelenburg/antitrendelenburg, piano schiena, piano femorale, sollevamento/abbassamento in altezza del letto, sedia cardiaca con utilizzo di un unico tasto, azzeramento veloce dei piani rete con contemporanea discesa all’altezza minima (posizione massaggio cardiaco)
· Pulsantiera paziente con indicatori visivi delle funzioni eventualmente disabilitate, movimentazione piano schiena, piano femorale, sollevamento/abbassamento contemporaneo delle sezioni schienale e femorale
Indicatori, funzioni e tasti di emergenza
· Indicatore gradi inclinazione piano inseriti nella sponda lato testa e/o piedi
· Tasti di blocco, singola movimentazione o totale con indicazione visiva
· Comando RCP a rapida attivazione, sia manuale sia elettrica
· Posizione poltrona cardiologica ottenibile con un solo tasto
Accessori inclusi nella fornitura
Ogni letto dovrà essere dotato di:
· N. 4 alloggiamenti per aste porta-flebo
· Asta porta-flebo
· Barre porta drenaggi incorporate
· Asta solleva-pazienti
· Allarmi dedicati
Marchio CE
Conforme alle normative vigenti (specificare)
Garanzia 24 mesi
Assistenza tecnica full-risk in garanzia
Tempo di consegna ≤ 30 gg
Formazione per il personale on-site ≥ 2 h
Manutenzione Preventiva in garanzia
Verifiche di Sicurezza Elettrica
Manutenzione Correttiva in caso di guasto
Intervento dei tecnici on-site in caso di guasto dal lunedì al venerdì
Parti di ricambio garantite per almeno 10 anni a partire dalla data di collaudo